深圳市气象探测环境保护细则（2020年

修订版）（征求意见稿）

第一条  根据《中华人民共和国气象法》和《气象设施和气象探测环境保护条例》（国务院令第623号）和《中国气象局关于修改<气象信息服务管理办法>等四部部门规章的决定》（中国气象局令第35号）的有关规定，进一步贯彻广东省人民政府办公厅下发的《关于进一步加强气象台站探测环境保护工作的意见》（粤府办〔2009〕48号）精神，确保气象探测信息的代表性、准确性、连续性和可比较性，现结合深圳市实际情况，制定本细则。

第二条  本细则所称气象设施包括深圳国家基本气象站、深圳雷达塔和石岩气象观测场等气象观测场、主要气象设施及其信息传输设施。

本细则所称气象探测环境，是指深圳市行政区域内为避开各种干扰，保证气象探测设施准确获得气象探测信息所必需的最小距离构成的环境空间。

具体保护内容及保护范围见《深圳市重要气象设施和气象探测环境保护总表》（附件1）

第三条  任何单位和个人都有义务保护气象设施和气象探测环境，共同做好气象探测环境保护工作。

第四条  市气象部门应当在气象观测站点及重要探测设施设置标识，加强对气象设施和气象探测环境保护的日常巡查和监督检查，及时将深圳市气象探测环境分类保护信息、新建气象设施及其探测环境保护控制范围和保护标准报送市规划国土部门备案。

第五条  市规划国土部门应将气象探测环境的保护纳入城市规划管理进行控制和保护。

市发展改革、规划国土、住房建设、无线电管理、环境保护等有关部门在编制城市规划或审批可能影响气象探测环境的项目时，应与市气象部门充分沟通，避免危害气象探测环境。

第六条  气象探测环境按照分类保护、分级管理的原则进行保护管理。

第七条  深圳国家基本气象站观测场的保护范围及要求如下：

（一）周边50米范围内，不得修建公路、建筑物、构筑物等障碍物，不得种植高度超过1米的树木和作物等；

（二）周边100米范围内，不得挖筑水塘等；

（三）周边200米范围内，不得修建铁路；

（四）周边500米范围内，不得设置垃圾场、排污口及辐射源、电磁干扰源等影响源；

（五）周边1000米范围内，不得修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物，不得实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动；

（六）日出、日落方向障碍物的遮挡仰角不得大于5度。

第八条  深圳雷达塔保护范围及要求如下：

（一）周边1445米的一级保护区内，不得修建海拔高度超过310米的建筑物、构筑物；

（二）周边1445米至20公里的二级保护区内，不得修建海拔高度超过（327.7+0.0045d）米的建筑物、构筑物，其中d为障碍物最高点距雷达的水平距离。

干扰源最小防护间距等其他要求按照《气象探测环境保护规范 天气雷达站》执行。

第九条  深圳国家气候观象台的保护范围和要求如下：

（一）周边50米范围内，不得修建公路、建筑物、构筑物等障碍物，不得种植高度超过1米的树木和作物等；

（二）周边100米范围内，不得挖筑水塘等；

（三）周边200米范围内，不得修建铁路；

（四）周边500米范围内，不得设置垃圾场、排污口及辐射源、电磁干扰源等影响源；

（五）周边2000米范围内，不得修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物，不得实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动；

（六）日出、日落方向障碍物的遮挡仰角不得大于5度。

第十条  在深圳市气象探测环境保护范围内新建、扩建、改建建设工程且有可能影响气象探测环境的，由市规划国土等有关部门在相关工作环节咨询市气象局意见，市气象局在收到来函5个工作日内回复综合评估意见。

# 第十一条  项目建设单位可以根据市规划国土等有关部门的初步核查意见，在项目报审前咨询市气象局相关技术意见，并提供以下材料：

# （1）《新建、扩建、改建建设工程对气象探测环境影响评估申请表》（电子版一份，电子版材料应为盖公章的原件扫描件）（见附件2）；

# （2）建设项目规划总平面图电子件（图上需标明每栋建筑物的建筑高度、海拔高度和坐标。CAD格式和JPG格式的电子版各一份，JPG格式的电子版须加盖单位公章）；

市气象局应当在收全材料后10个工作日内向项目建设单位反馈咨询意见。

# 第十二条  在深圳市气象探测环境保护范围内的新建、改建、扩建建设工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的，建设单位应事先报告市气象部门，并征得省气象部门同意，由建设单位按照要求采取相应措施后，方可建设。

第十三条   本细则自XXXX年X月X日起施行，有效期5年。

附件：1.深圳市重要气象设施和气象探测环境保护总表

2.xx项目对气象探测环境影响评估申请表

附件1：

深圳市重要气象设施和气象探测环境保护总表

| 站点 | 地址 | 主要探测设施 | 主要功能 | 保护区域内障碍物高度限制要求 | 保护区域内其它限制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.深圳国家基本气象站 | 深圳市福田区竹子林园博园 | 1.新型气象站 2.双波段云量观测系统 3.云高仪 4.自动日照仪 5.酸雨观测站 | 观测气压、风向、风速、气温、湿度、降水、能见度、日照、蒸发等气象要素，参与全球气象数据交换。 | 观测场周边1000米范围内，不应超过距观测场距离的1/10。 | 1.观测场周边50米范围内，不应修建公路、不应修建建筑物、构筑物等障碍物，不应种植高度超过1米的树木和作物；； 2.观测场周边100米范围内，不应挖筑水塘等； 3.观测场周边200米范围内，不应修建铁路； 4.观测场周边500米范围内，不应设置垃圾场、排污口及辐射源、电磁干扰源等影响源； 5.观测场周边1000米范围内，不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动； 6.日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角不应大于5°。 |
| 2. 深圳雷达塔 | 深圳市宝安区福永街道求雨坛 | 1.新一代气象雷达 2.区域气象观测站 | 观测52类雷达产品，监测雨区的强度变化和移动方向；观测气压、风向、风速、气温、湿度、降水、能见度等气象要素。 | 1.雷达塔周边1445米的一级保护区内，海拔高度不应超过310米； 2.雷达站周边1445米至20公里的二级保护区内，不应超过（327.7+0.0045d）米，其中d为障碍物最高点距雷达的水平距离。 | 干扰源最小防护间距等要求按照《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（GB31223-2014）执行。 |
| 站点 | 地址 | 主要探测设施 | 主要功能 | 保护区域内障碍物高度限制要求 | 保护区域内其它限制要求 |
| 3.深圳国家气候观象台 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村 | 1. 新型气象站 2.边界层风廓线雷达 3.激光雨滴谱仪 4.微波辐射计 5.太阳辐射站 6.大气成分站 7.天气实景观测站 8.GNSS/MET水汽仪 | 观测气压、风向、风速、气温、湿度、降水、能见度、日照、蒸发等气象要素，参与全球气象数据交换。同时观测太阳辐射、GNSS/MET水汽、温-湿度及液态水垂直廓线等气象要素；拍摄天气实景视频；监测颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、一氧化碳等大气成分浓度变化。 | 观测场周边2000米范围内，不应超过距观测场距离的1/10。 | 1.观测场周边50米范围内，不应修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等；不应修建建筑物、构筑物等障碍物； 2.观测场周边100米范围内，不应挖筑水塘等； 3.观测场周边200米范围内，不应修建铁路； 4.观测场周边500米范围内，不应设置垃圾场、排污口及辐射源、电磁干扰源等影响源； 5.观测场周边1000米范围内，不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动； 6.日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角不应大于5°。 |
| 4.西涌海洋气象观测场 | 深圳市大鹏新区南澳街道西涌社区天文路 | 1.区域气象观测站 2.对流层风廓线雷达 3.激光雨滴谱仪 4.微波辐射计 5.太阳辐射站 6.大气成分站 7.温室气体站 8.闪电定位仪 9.大气电场仪 10.舒适度仪 | 观测气压、风向、风速、气温、湿度、降水、能见度、太阳辐射、大气电场、温-湿度及液态水垂直廓线等气象要素；监测颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等大气成分浓度变化。 | 观测场周边800米范围内，不应超过距观测场距离的1/8。 | 1.观测场周边30米范围内，不应修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等；不应修建建筑物、构筑物等障碍物； 2.观测场周边50米范围内，不应挖筑水塘等； 3.观测场周边100米范围内，不应修建铁路； 4.观测场周边200米范围内，不应设置垃圾场、排污口及辐射源、电磁干扰源等影响源； 5.观测场周边1000米范围内，不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动； 6.日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角不应大于7°。 |
| 站点 | 地址 | 主要探测设施 | 主要功能 | 保护区域内障碍物高度限制要求 | 保护区域内其它限制要求 |
| 5. 深圳气象梯度观测塔 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村 | 气象梯度塔 | 观测多层气压、风向、风速、气温、湿度、能见度、温室气体、通量、辐射等气象要素；拍摄天气实景视频；监测多层颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、臭氧等大气环境要素；观测高塔雷电、大气电场等。 | 梯度塔中心1025米半径范围内，不应超过距梯度塔距离的1/10。 | 1.梯度塔中心75米半径范围内，不应修建公路； 2.梯度塔中心225米半径范围内，不应修建铁路； 3.梯度塔中心525米半径范围内，不应设置垃圾场、排污口及辐射源等干扰源； 4.梯度塔中心1025米半径范围内，不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及梯度塔和地面气象观测场安全的活动；不应修建高压架空输电线路、高压变电站等电磁干扰源；不应开展任何改变自然生态和地表特征的活动；不应建设与温室气体和大气环境观测活动无关的建筑物、构筑物。 |

注：保护区域内相关限制要求均依据《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》（GB31221-2014），《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（GB31223-2014）等标准相关规定设置。

附件2

项目对气象探测环境影响评估申请表

申请时间：    年   月   日

| 建设工程名称 |  | 建设点 详细地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | 方案版本号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 具体建筑物信息 |
| 建筑物编号 | 海拔高度（米） | 建筑高度（米） | 高程（米） | 用途 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 工程简介（建设理由、地理环境、和上一版方案比做过的调整、其它需要说明的情况） |
| 申请单位（公章） 经办人（签名）： 年 月 日 |